东 南 大 学 考 试 卷（A卷）

自 觉 遵 守 考 场 纪 律     如 考 试 作 弊   此 答 卷 无 效

学号                              姓名

密

封

线

| 课程名称 | 自动检测技术 |  | 考试学期 |  | 15-16-2 |  | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用专业 | 自动化 | 考试形式 |  | 闭卷 |  | 考试时间长度 |  |  | 120分钟 |
| （开卷、半开卷请在此写明考试可带哪些资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题(共24分，每题2分) 1、属于传感器动态特性的参数是__________ A 灵敏度 B线性度 C重复性 D响应时间 2、检测系统的测量不确定度愈小，表明测量 ______ A.结果与真值愈接近 B.精度愈高 C.测量结果的离散程度越小 3、某线性位移传感器，在输入量变化5mm时，输出电压变化为300mV，其灵敏度为_____ A．60mV/mm B. 0.017mm/mV C. 60mm/mV D. 0.017mV/mm4 4、将电阻应变片贴在______上，就可以分别做成测力、位移、加速度等参数的传感器。 A.质量块 B.导体 C.弹性元件 D.机器组件 5、不能采用非接触位移测量的传感器是______ A．电位器传感器、电涡流传感器 B. 电容传感器、压电传感器 C. 霍尔传感器、光电传感器 D. 霍尔传感器、电位器传感器 6. ITS-90中定义水的三相点温度为 ℃ 7、在晃动剧烈的条件下测量超声波液位测量应采用______方式 A. 气介式、B. 液介式、C. 固介式 8、在工业管道中蒸汽介质流体的流量测量是一个重要测量内容，如测量要求量程比10：1、测量精度1%， 应选择______ A. 孔板流量计 B. 涡街流量计 C.电磁流量计 9、一般情况下，管道______的流速最小，_____处的流速最大。 A．中心 B．1/3直径 C．2/3直径 D．管壁 10、标准节流元件中，压力损失最小但价格昂贵的是______ A．孔板 B．文丘里管 C．喷嘴 11、用霍尔转速传感器测量齿数Z=60的齿轮的转速，测得f=400Hz，则该齿轮的转速n等于______r/min。 A. 400 B. 3600 C. 24000 D. 60 12、某涡轮流量计和某涡街流量计均用常温下的水进行过标定。当它们用来测量液化气的体积流量时：_____ A 均需进行粘度和密度的修正 B 涡轮流量计需要进行粘度和密度的修正，涡街流量计不需要 C 涡街流量计需要进行粘度和密度的修正，涡轮流量计不需要

二、计算与问答题(共56分)

1、某台测温仪表的测量范围是0～1000℃，出厂时经校验，其刻度标尺上的各点测量结果为

| 标准表读数/℃ | 0 | 200 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校表读数/℃ | 0 | 201 | 402 | 604 | 706 | 805 | 903 | 1001 |

(1) 求出该测温仪表的最大绝对误差值；

(2) 确定该测温仪表的精度等级；

(3) 如果工艺上允许的最大绝对误差为±8℃，问该测温仪表是否符合要求？（我国规定的仪表等级有0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5等）（本题12分）

解：

2、用温度传感器对某温度进行12次等精度测量，获得测量数据如下

（单位℃）

20.46、20.52、20.50、20.52、20.48、20.47、 20.50、20.49、20.47、20.49、20.51、20.51

要求对测量数据进行加工整理，并写出最后结果（取置信系数为2）

（本题12分）

解：

3、测量蒸汽温度常采用热电阻PT100，如果引线长2m，引线电阻2Ω，问应采用什么样引线方式，给出一个可行的系统构建方案（画出架构图），并说明消除引线误差的机理。（本题12分）

解：

4、基于磁电式测力原理的电磁秤工作原理如下图所示，说明其工作原理，及其特点（本题10分）？

解：

5、过热蒸汽的质量流量M=100 t/h，选用的管道内径D=200mm。若蒸汽的密度ρ=38kg/m3，则蒸汽在管道内的平均流速为多少？（本题10分）

解：

三、综合设计题(共20分)

在冶金行业中常遇到高温熔融金属液位的测量。由于测量条件的特殊性，目前除使用核幅射法外，还常用热学方法进行检测。它利用了高温熔融液体本身的特性，即在空气和高温液体的分界面处温度场出现突变的特点，用测量温度的方法间接获得高温金属熔液液位。

试基于热电偶设计热电势法液位检测系统，画出系统架构图，说明系统工作原理。

解：